Příloha č. 4.1

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Rozšíření výzkumně-vývojového centra společnosti Aroma Praha, a.s. – část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO56796/18/61100/61000/501/7, s platností od 16. 10. 2019 a účinností od 23. 10. 2019 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál, Výzva V,

registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016025.

## Zadavatel

## Obchodní firma:	Aroma Praha, a.s.

## Sídlo:	Židovice č.p. 64, 411 83 Hrobce

## Zastoupen:	Ing. Jaroslav Němec

## IČO:	60192348

## DIČ:	CZ60192348

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vl. 1587

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Hmotnostní spektrometr GCMS (1 ks) a plynový chromatograf (2 ks) (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, apod.

Hmotnostní spektrometr GCMS (1 kus)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Plynový chromatograf: |  |
| Dvoukanálový plynový chromatograf osazený dvěma Split/Splitless inlety, FID detektorem, hmotnostním spektrometrem na bázi jednoduchého kvadrupólu a robotickým autosamplerem |  |
| Automatický systém kontroly životnosti vstupního in-line filtru pro zabezpečení stále kvality nosního plynu |  |
| Pec plynového chromatografu: |  |
| Pec plynového chromatografu s nastavením teploty alespoň na 450 °C |  |
| Možnost nastavení alespoň 20 teplotních ramp |  |
| Možnost rychlého ohřevu kolonového prostoru v celém rozsahu pracovních teplot, a to alespoň 65 °C/min |  |
| Možnost rychlého chlazení kolonového prostoru, a to z 450 °C na 50 °C do 210 vteřin |  |
| Elektronická regulace tlaku provozních plynů v rozsahu alespoň 0,000 – 99,999 psi, a to s nastavením v přírůstcích po 0,001 psi |  |
| Možnost rozšíření GC systému o plně integrovaný hardwarový modul pro automatickou chromatografickým softwarem programovatelnou změnu nosného plynu (He/H2, He/N2) pro úsporu provozních nákladů a rychlý vývoj/přenos metod |  |
| Zpětný proplach kolony a údržba GC bez nutnosti zavzdušnění, kontaminace a přerušení toku nosného plynu do MS detektoru (možnost uspořádání před kolonou, uprostřed 2 analytických kolon nebo za kolonou) |  |
| Inlety plynového chromatografu: |  |
| 2x Split/Splitless inlet s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů |  |
| Snadná a rychlá výměna linerů v inletu bez nutnosti použití nářadí |  |
| Nastavení teploty v inletu alespoň na 400 °C |  |

| Detektor plynového chromatografu (FID): |  |
| --- | --- |
| FID detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů |  |
| Široký lineární rozsah detekce, a to alespoň 107 |  |
| Vysoká citlivost detekce, a to <1,2 pg C/s (měřeno pro tridekan) |  |
| Maximální provozní teplota detektoru 450 °C |  |
| Rychlost sběru dat alespoň 1 000 Hz |  |

| Detektor plynového chromatografu (MS): |  |
| --- | --- |
| Ionizační techniky: elektronová ionizace EI s možností rozšíření o PCI/NCI |  |
| Provozní teploty iontového zdroje až do 350 °C |  |
| Systém duálních (dvou) vláken na EI zdroji |  |
| Možnost rozšíření o rychlé automatické čištění iontového zdroje bez nutností manuálních operací/klasického mechanického čištění a jakékoliv manipulace s iontovým zdrojem (např. přídavek H2 nebo jiného čistícího plynu a další) a to během nebo mimo analýzu |  |
| Kontrolér výstupního vakua z hmotnostního detektoru |  |
| Hmotnostní rozsah min.: m/z 2–1050 |  |
| Skenovací rychlost min. 20 000 amu/sec |  |
| Vyhřívaní kvadrupólového analyzátoru do min. 180 °C pro možnost automatického tepelného čištění, maximální robustnost a eliminaci použití předfiltrů vyžadujících údržbu/výměnu |  |
| Detekční limit přístroje < 24 fg oktafluornaftalenu: statisticky výpočet z ploch píku 8 sekvenčních nástřiků 1 μL, 100 fg/μL OFN (m/z 272) s jistotou 99% |  |
| Musí umožnit zlepšení detekčního limitu přístroje < 1,5 fg oktafluornaftalenu: statisticky výpočet z ploch píku 8 sekvenčních nástřiků 1 μL, 10 fg/μL OFN (m/z 272) s jistotou 99% |  |

| Robotický autosampler: |  |
| --- | --- |
| Modulární multifunkční autosampler umožňující nástřik kapalných vzorků, headspace a SPME techniku |  |
| Kondicionační stanice pro SPME vlákna |  |
| Kapacita minimálně 90 vzorků 2ml |  |
| Ovládání plně integrované do MS softwaru |  |
| Reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0.5 % RSD |  |
| Programovatelná rychlost nástřiku |  |
| Možnost rozšíření o další techniky/moduly v budoucnu, a to minimálně SPME Arrow nebo termální desorpci |  |

| Vyhodnocovací software + pracovní stanice: |  |
| --- | --- |
| Samostatný počítač s řídicím a vyhodnocovacím softwarem, SSD disk, 2 x LCD monitor a laserová tiskárna |  |
| Software pro diagnostiku a monitorování GC/MS |  |
| Možnost provádění cílové dekonvoluce při vyhodnocování naměřených dat |  |
| Nejnovější knihovny hmotnostních spekter NIST 2017 a FFNSC 3rd Edition |  |
| Funkce umožňující automatické zachování stále stejných retenčních časů, a to například po zkrácení kolony, přenosu metody z jiného plynového chromatografu nebo nahrazení vybraných části plynového chromatografu |  |
| Přenos spekter naměřených za využití stávajícího GC-MS systému na dodaný GC-MS systém |  |

| Služby při dodání: |  |
| --- | --- |
| Zajištění dopravy a provedení instalace plynového chromatografu u objednatele |  |
| Základní zaškolení uživatelů na obsluhu a údržbu plynového chromatografu |  |
| Min. 2 dny pokročilého aplikačního školení pro zavedení a optimalizaci metod |  |
| Min. 4denní pokročilé softwarové školení pro 2 osoby |  |

| Záruka: |  |
| --- | --- |
| Záruka na dodaný přístroj minimálně 24 měsíců |  |
| Servis v rámci záruky v ceně dodávky |  |

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace:

|  | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Hmotnostní spektrometr GCMS |  |

Plynový chromatograf (2 kusy)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Plynový chromatograf: |  |
| Dvoukanálový plynový chromatograf osazený dvěma Split/Splitless inlety, dvěma FID detektory a dvěma autosamplery pro kapalný nástřik |  |

| Pec plynového chromatografu: |  |
| --- | --- |
| Pec plynového chromatografu s nastavením teploty alespoň na 450 °C |  |
| Možnost nastavení alespoň 20 teplotních ramp |  |
| Možnost rychlého ohřevu kolonového prostoru v celém rozsahu pracovních teplot, a to alespoň 65 °C/min |  |
| Možnost rychlého chlazení kolonového prostoru, a to z 450 °C na 50 °C do 210 vteřin |  |
| Elektronická regulace tlaku provozních plynů v rozsahu alespoň 0,000 – 99,999 psi, a to s nastavením v přírůstcích po 0,001 psi |  |
| Možnost rozšíření GC systému o plně integrovaný hardwarový modul pro automatickou chromatografickým softwarem programovatelnou změnu nosného plynu (He/H2, He/N2) pro úsporu provozních nákladů a rychlý vývoj/přenos metod |  |

| Inlety plynového chromatografu: |  |
| --- | --- |
| 2x Split/Splitless inlet s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů |  |
| Snadná a rychlá výměna linerů v inletu bez nutnosti použití nářadí |  |
| Nastavení teploty v inletu alespoň na 400 °C |  |

| Detektory plynového chromatografu: |  |
| --- | --- |
| 2x FID detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů |  |
| Široký lineární rozsah detekce, a to alespoň 107 |  |
| Vysoká citlivost detekce, a to <1,2 pg C/s (měřeno pro tridekan) |  |
| Maximální provozní teplota detektoru 450 °C |  |
| Rychlost sběru dat alespoň 1 000 Hz |  |

| Autosampler plynového chromatografu: |  |
| --- | --- |
| 2x dávkovací věž pro automatický nástřik kapalných vzorků |  |
| Opakovatelnost nástřiku lepší než 0,3 % (RSD) |  |
| Možnost rychlého dávkování trvající méně než 100 ms, a to z důvod zabránění degradaci a diskriminaci vzorku |  |
| Nastavitelná rychlost pístu pro dávkování velkoobjemových a viskózních vzorků |  |
| Vícevrstevný nástřik umožňující přidat ke vzorku vnitřní standard a/nebo rozpouštědlo |  |
| Možnost dávkovat vzorky v širokém rozmezí objemů, a to minimálně od 10 nL do 250 µL |  |
| Kapacita autosampleru alespoň 16 vialek |  |
| Možnost navýšení kapacity zásobníkem společným pro obě dávkovací věže, a to alespoň o 100 vialek. Zásobník musí umožnit funkce automatické úpravy vzorku jako je ředění, míchání, ohřev, derivatizace, přidání vnitřního standardu. |  |

| Vyhodnocovací software + pracovní stanice: |  |
| --- | --- |
| PC s LED/LCD monitorem, klávesnice a myš |  |
| Funkce umožňující automatické zachování stále stejných retenčních časů, a to například po zkrácení kolony, přenosu metody z jiného plynového chromatografu nebo nahrazení vybraných části plynového chromatografu |  |
| Instalace chromatografického softwaru pro vyhodnocování dat na neomezený počet PC, a to zdarma bez nutnosti zakoupit další softwarové licence nebo hardwarové klíče |  |
| Možnost plnohodnotně ovládat prostřednictvím dodaného chromatografického softwaru alespoň dva plynové chromatografy, a to pomocí jedné licence bez nutnosti dokupovat další drivery |  |

| Služby při dodání: |  |
| --- | --- |
| Zajištění dopravy a provedení instalace plynového chromatografu u objednatele |  |
| Základní zaškolení uživatelů na obsluhu a údržbu plynového chromatografu |  |
| Min. 2 dny pokročilého aplikačního školení pro zavedení a optimalizaci metod |  |
| Min. 4denní pokročilé softwarové školení pro 2 osoby |  |

| Záruka: |  |
| --- | --- |
| Záruka na dodaný přístroj minimálně 24 měsíců |  |

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace:

|  | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Plynový chromatograf (cena za 1 kus) |  |
| Plynový chromatograf (cena za 2 kusy) |  |

Cenová kalkulace dodávky:

|  | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Hmotnostní spektrometr GCMS |  |
| Plynový chromatograf (cena za 2 kusy) |  |
| Celková nabídková cena dodávky (cena musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |